## Especificaciones-Tecnica-Abs-No
ANEXO N° 3
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
FECHA: _________________________________________________________
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD REGIONAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | %IVA | VALOR TOTAL IVA | VALOR TOTAL
EQUIPOS LABORATORIO DE SUELOS
1 | Espectrofotómetro digita, UV-Visible multicelda Diseño óptico: Rayo dual. con 6 celdas espectrofotométricas Ancho de banda espectral: 2 nm Fuente de luz (Vida útil típica): Lámpara de xenón, más de 5 años de vida util Detector: Fotodiodo de silicio, Rango de longitud de onda: 190 - 1100 nm Exactitud longitud de onda: ±0.5 nm Repetibilidad longitud de onda: menor ±0.2 nm, Velocidad de escaneo longitud de onda: lento, medio y rápido hasta 1600 nm/min Resolución de datos longitud de onda: 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm Rango fotométrico: -2A a +3.5A Display fotométrico: -3A a +5A Exactitud fotométrica: ±0.002A a 0.5A, ±0.004A a 1.0A, ±0.008A a 2.0A Repetibilidad fotométrica: ±0.001A a 1A, Ruido fotométrico: ?0.00020A a 0A en 260 y 500 nm, 0.00030A a 1A en 260 y 500 nm, 0.00040A a 2A en 260 y 500 nm. Incluye Accesorios y Garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
2 | Mufla Pequeña Mufla Eléctrica Análoga, De 53 Litros, Circulación De Aire Natural, Single: 1 Display Programa Rampas De Tiempos Y Temperaturas-115 Voltios. Incluye Garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
3 | Mufla Grande horno mufla hasta 1200°c para estufa universal de 161 litros, circulación de aire natural, single : 1 display no programa rampas de tiempos y temperaturas-115 voltios laboratorio. Incluye Garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
4 | Desecadores de vidrio Medianos Con tapa y salida de gases con PLACA desprendimiento lateral, Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso, soportan el vacío de una atmósfera, útil para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío, más comúnmente como silica gel, apto para trabajos bacteriológicos y uso general en | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
5 | Incubadora digital 65 lts –circulación de aire natural, twin : doble display si programa rampas de tiempos y temperaturas- rango de temp +5 o c ambiente hasta 80 o c - 115 voltios , incluye 2 rejillas para la incubadora . Incluye Garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
6 | Autoclave Esterilizador De Autoclave De Vapor Portátil De 8L, eléctrica Equipo 120 o 240 voltios de operación, • Elemento calentador de 1650 vatios para un funcionamiento más rápido • Termopar TPI, interruptor instantáneo y luz piloto más precisos • Temporizador de campana mecánica de 60 minutos. • Capacidad moderado grande de 8 litros • Operativo en 50Hz o 60Hz • Elemento calentador de inmersión Calrod • Cable y enchufe con conexión a tierra de 3 cables para seguridad • Las bases de soporte opcionales elevan los esterilizadores eléctricos por encima de la mesa o la superficie del mostrador para evitar daños por calor. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
7 | Autoclave Esterilizador A Vapor 21 Litros - Autoclave, eléctrica; 120 o 240 voltios de operación • Elemento calentador de 1650 vatios para un funcionamiento más rápido • Termopar TPI, interruptor instantáneo y luz piloto más precisos • Temporizador de campana mecánica de 60 minutos. • Capacidad de 21litros • Operativo en 50Hz o 60Hz• Elemento calentador de inmersión Calrod • Cable y enchufe con conexión a tierra de 3 cables para seguridad • Las bases de soporte opcionales elevan los esterilizadores eléctricos por encima de la mesa o la superficie del mostrador para evitar daños por calor. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno(1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
8 | Cámara de Flujo Laminar UV Cabina De Flujo Laminar Vertical Es idealmente diseñado para uso con contaminantes no peligrosos, y cuando queremos tener fácil acceso a la zona de trabajo. Utilizan tecnología de filtración ULPA, que crea un ambiente limpio para un rango muy amplio de aplicaciones. Excelente protección para los equipos y materiales ubicados dentro de la cabina de partículas contaminantes. Ancho nominal 914 mm - Altura interna 718mm - Profundidad interna 718 mm Externo (W x D x H) 1026 x 743 x 1200 mm Amplia configuración de opciones para personalizar la cabina para múltiples aplicaciones. Fácil de cambiar los filtros. Alta capacidad de flujo de aire. Construcción: Vidrio templado Opacidad visible: Transparente Opacidad UV: UV Absorbente Blower: Motor externo ebmpapst permanentemente lubricado, de bajo ruido y baja vibración Controles eléctricos: Suiche On/Off, Control de velocidad de ventilador en estado sólido con filtro RFI Temporizador UV y suiche Alimentación: 120 V, 60Hz. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
9 | Balanza Analítica Precisión: 0,0001g; capacidad: 210g Cumple con normas GLP/GMP/ISO, Gancho para pesar por debajo 200 memorias de datos Cámara de pesaje de 251mm de altura. - Resolución 0.01mg - Capacidad: 220 gramos - Resolución: 0.1 mg - Repetibilidad (desviación standard): 0.1 mg - Linealidad: ± 0.2 mg - Tiempo de estabilización: 3.5 seg Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
10 | Balanza de plato externo Kilogramera, precisión 0,01Kg ■ Capacidad Máxima (Max): 2200g . ■ División de escala (d): 0,01g ■ Unidad de veri cación (e): 0,1g ■ Rango de Tara: -2200g ■ Clase de precisión: II ■ Repetibilidad: 0,01g ■ Linealidad: ±0,02g Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
11 | Cámara DIGITAL Megapixeles 24.2 ,Tamaño Pantalla 3.2 Tipo Resolución FHD Formatos de Reproducción MP4 / MPEG-4 / AVC/H.264 / MPEG-4 / AAC-LC Color Negro , Funciones Fotografia / Video , Zoom óptico Si , Tipo Profesionales , WIFI Si , Zoom Digital Si , Accesorios Incluidos Cargador / Bateria Otros NFC Sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles. AF del CMOS de Píxeles Duales rápido y preciso con detección de fases. Pantalla táctil LCD de ángulo variable de 3.0 pulgadas. Tecnologías Wi-Fi, NFC y Bluetooth, integradas. Alta definición real (Full HD) y entrada de micrófono externo. Procesador de imagen DIGIC 7, ISO 100–25600. Visor óptico con sistema de autoenfoque (AF) de 9 puntos. Asistente de Características. Cuerpo pequeño y liviano. Incluye Garantia por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
12 | Kit de Tamices Juego De Malla Tamices De Acero Inoxidable juego de 7 tamices con tapa y fondo en acero inoxidable. Incluye garantía por un (1) año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
13 | Micro pipetas dispensadoras 100µL conformidad con directiva ivd/ce, tipo digital, mono canal, certificada 10-100 ul. Incluye garantía por un (1) año. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
14 | Micro pipetas dispensadoras 500µL , conformidad con directiva ivd/ce, tipo digital, mono canal, certificada 100-1000 ul. Incluye garantía por un (1) año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
15 | Micro pipetas dispensadoras 1000 µl conformidad con directiva ivd/ce,tipo digital, mono canal, certificada de conformidad con certif. de calidad,20-200 ul, Incluye garantía por un (1) año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
16 | Bureta digital Acoplable a frascos, permite realizar valoraciones en forma rápida, confiable y precisa, aún en espacios pequeños , no necesita de conexiones eléctricas. - 3 adaptadores PP 45/38, 38/32, 40/45 - 1 tubo de aspiración telescópico (FEP) - 1 tubo de titulación telescópica - 2 micro pilas 1 , 5 V (LR 03/AAA). Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
17 | Multiparamétrico para suelos Multiparamétrico sobremesa (pH / ORP / ISE / CE / TDS / NaCl / Temp) salida USB , El medidor de sobremesa multiparamétrico es robusto y altamente preciso. Al ofrecer dos canales de entrada, este medidor puede medir hasta siete parámetros, incluidos pH, ORP, ISE, CE, TDS, salinidad y temperatura. Compensación automática de temperatura, Autorregulación de mediciones de EC y TDS, Dos canales independientes, El medidor multiparamétrico se suministra con electrodo pH HI1131B, sonda CE/TDS HI76310, sonda Tª HI7662, soporte electrodo HI76404N, solución pH 4 y 7 (1 sobre de cada), solución electrolítica HI7071S (30ml), adaptador 12 VDC y manual de instrucciones. Incluye Garantia por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
18 | Ollas de Tensión Richards Para determinar parámetros hídricos en el suelo, con accesorios, olla de 12 litros en acero inoxidable, Incluye garantía por un (1) año. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
19 | Permeámetro de Guelp Para conductividad hidráulica en los suelos, con accesorios, El Permeámetro de Guelph es un instrumento fácil de usar para una medida rápida y exacta in -situ de la conductividad hidráulica. La evaluación exacta de suelo del que la conductividad hidráulica, adsorción del suelo, y potencial de flujo matricial puede hacerse en todos los tipos de suelo. El equipo puede ser transportado, montado, y de operativa fácil por una persona. Las medidas pueden hacerse entre 1/2 a 2 horas, según el tipo de suelo, y requerir sólo unos 2.5 litros de agua. Permeámetro de Guelph es un equipo completo que consiste en el permeámetro, trípode de campo, barrena, preparación de la perforación y herramientas de limpieza Las unidades independientes vienen como equipos que incluyen caja de transporte y todos los artículos necesarios de hacer medidas. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
20 | Anillos de Infiltración anillos de filtración y aireación ins161; Anillos de Filtración y Aireación, funcionan como un manto de anillos o rings que son considerados hoy como uno de los mejores elementos de transferencia al paso del fluido por la torre de aireación y alta tasa de contacto, por su combinación de baja presión, área de contacto y resistencia. Es muy útil en las torres de aireación o de oxidación obteniendo un tratamiento de agua para aguas provenientes de pozo profundo/humedal que contemplan una necesidad de separación/extracción del hierro, manganeso u otros compuestos que generalmente se remueven a través Bolsa de 1000 unidades. Incluye garantía de una año y certificado de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
21 | Kit Básico de Barrenos para Muestreo de Suelos, este kit le da la capacidad de hacer perforaciones en la mayoría de los suelos hasta luego recoger una muestra del mismo. Este kit de calidad tiene lo que necesita para hacer un muestreo básico de barro, tierra o arena. El kit incluye:Tres extensiones. Tres cabezas (barro, tierra y arena). Estuche. Recipiente recolector. Martillo. Forro plástico. Manija transversal de hilo recubierto de goma. Cepillo de limpieza de 2". Dos llaves inglesas. Los barrenos son de acero al carbono / acero inoxidable y la muestra del núcleo y las extensiones son de cromo molibdeno. Todos los componentes se ajustan de forma segura en un estuche de plástico revestida de espuma. Incluye garantía por un (1) año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
22 | Kits de Prueba de Análisis de Suelos Kit completo para análisis de suelos, incluye set de reactivos completos para determinación de 14 parámetros; ph, Nitrato Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Humus, Calcio, Magnesio, Amonio Nitrógeno, Manganeso, Aluminio, Nitrito Nitrógeno, Sulfato, Cloruros y Hierro. Incluye garantía de un año | 4 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
23 | Nevera Mediana NO FROST tipo de Nevera: No Frost, Litros Netos: 239, Litros Brutos: 250 No. de Puertas: 1 , sin panel digital externo. Incluye garantía por un (1) año. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
24 | Equipo de filtración más bomba, EQUIPO FILTRACION FILTERLAN PC Equipos de filtración con bomba de vacío para laboratorio con EMBUDOS POLICARBONATO 300ML. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
25 | Estufa de secado, Estufa universal UN y UF con Single DISPLAY Estufa universal UNplus y UFplus con Convección natural o circulación de aire forzada Tamaño: 450 / 750 ESTUFA UNIVERSAL DE 108 LITROS, CIRCULACION DE AIRE NATURAL, TWIN : DOBLE DISPLAY SI PROGRAMA RAMPAS DE TIEMPOS Y TEMPERATURAS-115 VOLTIOS. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
EQUIPOS LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL
26 | Medidor de área foliar láser de mano (CI-202) CI-202 incluye: Platina de escaneo, escáner láser con unidad de control, baterías, cargador, software, una película transparente adicional, manual de operación, y estuche rígido. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual.Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
27 | Clorofilómetro para determinar la cantidad relativa de clorofila presente mediante la medición de la absorción de la hoja en dos regiones de longitud de onda; en las regiones roja y cercanas a infrarroja. Utilizando estas dos transmisiones el medidor calcula el valor numérico SPAD que es proporcional a la cantidad de clorofila presente en la hoja y en consecuencia de Nitrógeno (N). Diferencia de densidad óptica a dos longitudes de onda: 650 nm y 940 nm * Área de medición: 2 mm x 3 mm (Aproximadamente 3/32 pulg x 1/8 pulg) * Fuente de Luz: 2 LEDs * Receptor: Fotodiodo de Silicio * Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas AA (1.5V) * Repetibilidad: Dentro de ± 0,3 unidad SPAD * SPAD Valor: Índice de contenido relativo de clorofila; -9,9 a 199,9. Incluye maletín de transporte, cable GPS/DGPS. Incluye Garantia por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
28 | Clorofilómetro, dispositivo que le permite identificar la situación de los cultivos de una manera sencilla y directa. El contenido de clorofila es proporcional a los nutrientes clave, como el nitrógeno. Utilizando el clorofilómetro es posible identificar y corregir las deficiencias de forma rápida y directamente en el campo. Escala de medición: 0 a 100 ICF, Resolución de la medición: 0,1 ICF Duración de una medición: 2 s Capacidad de memoria: Hasta 3000 mediciones Área activa de recepción: 9 mm² Compensación de la temperatura: Sí, Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C, Alimentación: 2 pilas AA alcalinas o recargables. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
29 | Cámara Bioclimática Refrigerada con Fotoperiodo INCL REF CTC-256 cámara para pruebas climáticas de 256 litros , gama perfect, rango de temperatura de -42 oc hasta 190 oc (sin humedad) con regulación de humedad de +10 a +95 oc, rango de humedad relativa de 10 y 98%, y apropiada para pruebas de envejecimiento, puede pasar en tan solo 80 minutos de +180oc a -40 oc. Y viceversa, dispone de software "celsius". Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
30 | Micro pipetas dispensadoras 500µL, conformidad con directiva ivd/ce, tipo digital, mono canal, certificada 100-1000 ul. garantía por un (1) año | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
31 | Juego de micro pipetas dispensadoras volumen variable 20µL Hasta 200µL. Incluye garantía por un (1) año. | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
32 | Pipeteador plástico 0-2 mL Azul. Incluye garantía por un (1) año. | 4 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
33 | Pipeteador plástico 0-10 mL Verde. Incluye garantía por un (1) año. | 4 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
34 | Pipeteador plástico 0-25 mL Verde. Incluye garantía por un (1) año. | 4 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
35 | Estación Agrometereológica Portátil incluye: • Consola con adaptador de energía eléctrica CA (Corriente Alterna). La consola inalámbrica también puede funcionar utilizando tres baterías tipo C. Las baterías también deben colocarse a la consola cableada para reserva durante los cortes de energía eléctrica. • Conjuntos integrados de sensores con colector de lluvia, sensores de temperatura y humedad, y anemómetro. • Cable de anemómetro de 40’ (12m) • Herrajes de montaje. Las Estación también incluye: • Sensor de Radiación Solar • Sensor de Radiación UV • Soporte para montaje de sensores • Índice de UV y Dosis de UV. • Evapotranspiración, con accesorios. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
EQUIPOS LABORATORIO DE QUIMICA
36 | Balanza de plato externo Kilogramera, precisión 0,01Kg ■ Capacidad Máxima (Max): 2200g . ■ División de escala (d): 0,01g ■ Unidad de verificación (e): 0,1g ■ Rango de Tara: -2200g ■ Clase de precisión: II ■ Repetibilidad: 0,01g ■ Linealidad: ±0,02g ■ Sensibilidad: 2 ppm Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
37 | Conductimetro, Intervalo de medición 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS);0 – 100 °C Resolución de la medición 0.01 μS/cm;0.1 mg/L;0.1 °C, Calibración 1 punto; Incluye estándares de 1413 µS/cm y 12.88 mS/cm, sonda de conductividad, baterías, bolsa de transporte. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
38 | Medidor multiparámétrico portátil; incluye sonda para medición simultánea de pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y Temperatura, Estándares de pH4, pH7 y pH10, estándares de conductividad de 147µS/cm, 1413µS/cm, 1, 88mS/cm, maletín de transporte. Calibración electrodo de pH: Calibración en 1 - 3 puntos, Calibración sensor OD: Cámara de calibración del 0% de DO, aire saturado, de 1 a 2 puntos, incluida con el kit. Exactitud de la Conductividad: ≤ 0,5 % (± 1 dígito) del rango de medida Exactitud de la temperatura:0,2 °C (± 1 dígito) Exactitud de pH: ≤ 0,02 de pH (± 1 dígito) Fuente de alimentación: Baterías (ver Pilas/baterías requeridas) Garantía:1 año Grado de protección IP de la carcasa: IP67, Idiomas del manual: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, checo, danés, neerlandés, polaco, sueco, finés, búlgaro, húngaro, rumano, lituano, ruso, turco, eslovaco, esloveno, croata, griego, estonio. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
39 | Sistemas de filtración por membrana, compuesto por: Bomba de vacío, embudo de filtración en policarbonato 300ml con disco de 47mm de diámetro, 1m de manguera, Erlenmeyer de 500ml. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
40 | Estufa u horno de secado, modelo UN 260 SINGLE DISPLAY, Capacidad 256 Litros, cámara de 640x600x 500mm (AxhxFondo), rango de temperatura de ambiente hasta 300°C, espacio para 9 rejillas, incluye 2 rejillas. Incluye Garantia por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
41 | TURBIDÍMETRO Fuente de Luz: LED Blanco, LED IR, Efecto de Temperatura: LED temperatura compensada Incluye Modos de Medición: EPA 180.1, ISO nefelométrico, ISO absorbencia, IR radiométrico, % transmitancia, EPA GLI método 2, EBC (Químicos Cerveceros Europeos), ASBC (Sociedad Americana de Químicos Cerveceros) Rangos de Medición: 0 a 4000 NTU, EPA 0 a 2000 NTU, rango GLI. 0 a 40 NTU, ISO-7027 0 a 150 FAU, Relación IR. 0 a 4000 NTU, EBC 0 a 24.5, ASBC 0 a 236. Resolución: 0.01 (0 a 9.99 NTU), 0.1 (10 a 99.9), 1 (100 a 1000). Precisión: ±2 % de lectura más 0.01 NTU de 0 a 500 NTU, ±3 % de lectura de 500 a 100 NTU, ±5 % de lectura de 1000 a 2000 NTU. Estándares Calibración: Estándares primarios provistos SDVB Tam. Mínimo Muestra: 10 ml, Interfaz de Usuario: Medición automática de muestra para cada medición con interfaz sencilla de usuario, RS232: Bidireccional Registro de Datos: 100 puntos Reloj de tiempo Real: Si. Alimentación Eléctrica: Larga duración – bajo consumo de energía – cerca de 2500 horas con 4 pilas alcalinas AA ó cerca de 10000 con pilas de litio A prueba de Agua: IP67 Garantía: 2 años Normas y seguridad: CE, FCC parte 15, Temperaturas de Operación: (-40 ºC a 60 ºC), 90 % de humedad relativa a 30.0 ºC Max. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
42 | Equipo DBO Respiro métrico, Implique el análisis de DBO con el aparato respiratorio. Se pueden obtener resultados comparables al método de dilución en solo dos o tres días. Intervalo 0 - 700 mg/L Seleccionable: 0 a 35, 0 a 70, 0 a 350 o 0 a 700 mg/l DBO. Capacidad Seis botellas de 492 ml. Derivada < 3 mg/L DBO en 5 días. Resolución 1 mg/L DBO. Alimentación de corriente Entrada: 110 a 240 V, 50/60 Hz Salida: 24 V, UL CSA y aprobado por TUV. Temperatura de Operación 20° C (68°F). Temperatura de Almacenaje 0 a 40 °C (104°F). Con accesorios. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
43 | Fotómetro Colorímetro Fotómetro, multiparámetro y medidor de DQO para el Análisis de Aguas, HI 83214, Medidores de iones específicos con accesorios y Kit Para: Aluminio, Amoniaco, Cobre, Cromo, Fosfatos, Fosforo, Hierro, Molibdeno, pH, Yodo, DQO. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
44 | Medidores de oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxigeno DBO, Rango: 0.00/50.00 mg/L (ppm); 0.0/600.0% saturación; Resolución: 0.01 ppm; 0.1% saturación, Rango: 450 / 850 mmHg; Resolución: 1mm H, 0 / 70 ppt (g/L), D.O directo; BOD (demanda de oxigeno bioquímico); OUR (rango de consumo de oxigeno); SOUR (rango de consumo de oxigeno).Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
45 | Termo higrómetro digital datalogger (registro datos) Con registrador grafico Alta resolución, 0 a 99 %HR / Registro: 0,01 % HR Pantalla: 0.1% HR, -20 to 70 °C / Registro: 0,01 °C Pantalla: 0.1°C, +-2% HR / +- 0,5 % °C, 1 segundo a 18 horas, supco, Termo higrómetro digital datalogger (registro datos), 0 to 100% RH, -40 to 70°C, 16,350 de temperatura y 16,350 de humedad, 1 Seg. a 24 horas, 94,4 x 48,9 x 31,2 mm, extech. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
46 | Nefelómetro ó Turbidímetro Turbidímetro - Nefelómetro portátil Mide por infrarrojos un rango de 0 a 1000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) HI 93703 C y dos escalas de medición, de 0 a 50 y de 50 a 1000. El equipo selecciona automáticamente el rango apropiado, de acuerdo con la turbidez de la muestra. Standard internacional ISO 7027. El microprocesador reconoce automáticamente los valores fijos de 0 y 10 NTU para poder así efectuar una calibración precisa por debajo de 1 NTU; fuente de luz; LED de infrarrojos (ISO 7027). Especificaciones: Rango: de 0.00 a 50.00 FTU*; de 50 a 1000 FTU* Resolución: 0.01 FTU (de 0.00 a 50.00 FTU); 1 FTU (de 50 a 1000 FTU) Exactitud: +/-0.5 FTU o +/-5% Calibración: en 3 puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU) Fuente luminosa: LED infrarrojo Duración de la fuente: vida del instrumento Sensor: fotocélula de silicio Tipo/duración pila: 4 x 1.5V AA / aprox. 60 horas de uso continuo o 900 medidas; auto-desconexión después de 5 minutos Condiciones de trabajo: de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación) Dimensiones/Peso: 220 x 82 x 66 mm / 510 g. * FTU (Unidad de Turbidez de la Forma cina) = 1 FNU (Unidad Nefelometríca de la Forma cina). Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
47 | Tensiómetros de Humedad del Suelo Con Bomba Manual, 15 cm (6''), 0 - 100 cb (kPa), Depósito, indicador de aire libre, cámara de sellado hermético, indicador de vacío., De vacío manual, fluido concentrado, 25 tablas y manual de referencia. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
48 | Tabla Munsell libro colores del suelo, las tablas Munsell (color del suelo) ofrecen una manera asequible para evaluar y clasificar el color del suelo. El libro está organizado para que sea más rápido y más fácil para que usted pueda identificar y comunicar el color del suelo en el campo. El color del suelo indica la composición del suelo dentro de un área geográfica dada, lo que puede influir en la aptitud del suelo para su uso, tales como humedales, cultivos óptimos para plantar, viabilidad para sistemas de aguas residuales y otros usos. Para aplicaciones arqueológicas para clasificar los artefactos basados en el color del suelo que se encuentra cerca. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
49 | Penetrómetro para suelos análogo, Verde: 0-200 psi; Amarillo: 200-300 psi; Rojo: 300 a 400 psi, Hasta 24 pulgadas, incrementos de 3 pulgadas, ½’’: suelos compactos; ¾’’: suelos blandos. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía.Incluye certificación de calibración del fabricante. | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
50 | Monitor datalogger Con sensor de temperatura y humedad del suelo, irrometer, Lee automáticamente los sensores a intervalos seleccionables Capacidad de 8 sensores, que se puede leer: Sensores de humedad del suelo Sensores de Temperatura Medidores de gotas de lluvia (Pluviómetros) 4-20 ma de Corriente y 0-5 Voltios de Salida de Voltaje, Los Tensiómetros IRROMETER (con RSU-C y RSU-V con adaptador) Estados del interruptor apagado/prendido Compensación de temperatura. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
51 | Conductivimetros digitales para Suelos Rango CE 0.0 a 1999 S / cm; 0 a 1999 S / cm; 0.00 a 19.99 mS / cm; 0.0 a 199.9 mS / cm Resolución de la CE 0.1 S / cm; 1 S / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm, Exactitud de la CE ± 1% FS (sin incluir el error de la sonda), Calibración EC manual, un punto, Compensación de temperatura automático, 10 a 50 ° C (50 a 122 ° F) con = 2% / ° C, Electrodo / Sonda de conductividad HI76302W con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3,3') (incluido), Tipo de batería / vida 9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo Ambiente De 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH Max 95%, Dimensiones 196 x 80 x 60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4 ''), Peso 425 g (0.9 lb) incluye una sonda de conductividad HI76302W, un destornillador de calibración, una batería, un manual de instrucciones y una robusta maleta de transporte. Garantía 2 años (sonda 6 meses). Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
52 | Densímetro Densitómetro para suelos NO nuclear por electrodos, lixian Medidor de densidad no nuclear, Asphalt, no-nuclear density spectrometer rango de humedad campo de compactación estándar campo de suelo Precisión de densidad seca ≤3 ％ Rango de volumen húmedo Campo de compactación estándar Campo de suelo Exactitud de humedad ≤2 ％ Temperatura de funcionamiento 0-50 Humedad de funcionamiento 5-90% Alimentación 12V, baterías recargables de plomo-cromo de 4.0AH. Capacidad de la batería Carga completa disponible aproximadamente 8 horas Tamaño 343 * 305 * 152 mm * mm * mm Peso neto de la consola: 11LBS. (5KG); 4LBS. (1.8KG). Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
53 | Cámara para microscopio digital, Rango de amplificación de 1x a 200x: Zoom óptico: 1x a 10x (continuo) y 40x Zoom digital: 5x Iluminación de LED con ajuste de brillo y contraste Escala incorporada para medición de largo y altura 5 modos de efectos de imagen: normal, grises, invertido, relieve y visualización en ventana doble La visualización en ventana doble muestra simultáneamente la imagen ampliada junto a la imagen original Grabe videos en la cámara y véalos en el televisor o la computadora, con cables USB y de video incluidos Las imágenes de JEPG y de video capturadas se pueden transferir a su computadora a través de la tarjeta de memoria micro SD de 2 G incluida Procesamiento de imágenes en tiempo real en la pantalla de su PC a través de la interfaz USB y el software incluido Incluye una batería recargable de litio de 3.7 V, un cable de video, una tarjeta de memoria micro SD de 2 G, software compatible con Windows, un cable USB, un paño de limpieza, una correa para muñeca y un estuche. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
54 | Termómetro infrarrojo Portátil temperatura Alta, 12 : 1, 0,95, 160x82x42 mm■ Rango: -50 a 760 °C (-76 a 1400°F) ■ Entrada de Termocupla: Tipo K (-64 a 1400°C / -83.2 a 2552°F) ■ Laser: Doble Objetivo ■ Distancia vs Radio: 30:1 ■ Modo de Selección: °C - °F ■ Emisividad: 0,10-1,0 Ajustable garantía por Un (1) Año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
55 | Fotómetros Colorímetros, Medidores de iones específicos, Multiparámetricos, Con Kit para Análisis Medio-ambientales: Amoniaco, Cromo Hexavalente, Cianuro, Nitratos, Nitritos y Fosforo, 4 lámparas de tungsteno con filtro de interferencia, 4 fotocélulas de silicio, 420 / 525 / 575 / 610 nm, 230 x 165 x 70 mm. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
56 | Microscopios Industriales, 20X / 40X, 24 mm / 20 mm. Ampliación de 20X y 40X Retículos ingleses y métricos disponibles, Fuente de iluminación confiable MagLite. Campo de visión plano, Batería estándar de tamaño AAA, Estuche de transporte incluido Altura 5 "(12.7cm), Ancho 2-3 / 4 "(7.0cm), Largo 4-1 / 2 "(11.4cm), Peso neto 1lb. 2 onzas. (510g), Peso de envío 3lb. (1.4kg). Incluye Garantia por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
57 | Nebulizador, 1 Galón (4 litros), 7 a 30 micrones, Dimensión 39x26x22 cm, Capacidad liquido 1 Galón (4 litros) Tamaño de la partícula 7 a 30 micrones, ajuste ULTRAFINO Rata descarga 0-300 ml/min, ajustable, Válvula 9 paso, Fluido Cualquier liquido ligero, basado en agua o aceite, Motor 1/4 Hp, 120VAC 50/60 Hz, 3 Amp; 240VAC, 1.5 Amp, Materiales construcción Nylon, polietileno, Vinilo, bronce. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
58 | Microscopio digital Con aumento hasta 300 veces, resolución 5 millones de píxeles., dtn, Radical 600x metalurgia industrial reflejada luz microscopio polarizador analizador W 3mpix cámara USB. Cabeza: Trinocular inclinado a 45 grados Giratorio por 360 grados, Objetivos: M Flat Field Achromats M 4x, 10x, 40x Iluminador: iluminación Epi con diafragma de apertura y polarizador Soporte: Soporte tipo poste montado en base pesada. Altura ajustable. Etapa mecánica XY. Cámara: 3 megapíxeles profesionales con adaptador de montaje C óptico y software. Descripción del producto, Microscopio metalúrgico portátil - Industrial Control de calidad y laboratorio de pruebas de metales Ferroso, no ferroso - Acero, hierro fundido, aluminio y aleaciones de cobre Puerto de cámara dedicado Interfaz USB digital para ver y grabar imágenes en vivo y video Software de medición bidimensional básico para WINDOWS WIN 7 y MAC controladores disponibles Soporte especial tipo poste con ajuste de altura Todo Construcción metálica Sistema óptico de vidrio Iluminación halógena de campo brillante Ideal para examinar muestras grandes de laboratorio Anti hongos, anti reflectante y recubrimiento duro en todos los componentes ópticos 6 Niveles de aumento 40x, 60x 100x, 150x, 400x, 600x Amplificación o aumento 20X / 40X. Incluye garantida por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
59 | Juego de pesas Patrón clase E2, juego de 13 piezas incluye estuche y pinza pesa de 1 mg ,5 mg . 10 mg, 50 mg , 100 mg. 1 gr , 50 gr , 10 gr . 100 gr , 200 gr. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
60 | Refractómetro de Mesa , Brixco, 4 Doble escala Escala: 0~95ºBrix División de escala: 0.25% °Brix Índice de Refracción nD: 1.3000~1.7000 División de escala: 0.0002 nD Termómetro digital: 0~70ºC : 1°C Ideal para la investigación y el control de calidad de los procesos industriales en lácteos, jugos, frutas, comestibles en general, productos químicos, productos grasos, almidones, dulces, productos bioquímicos y farmacéuticos, pinturas, resinas y procesos industriales. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
61 | Barreno recolector Muestra Suelo 7/8 x 21'', ams Cuerpo en acero Diámetro exterior: 7/8'' Manija de roscado tipo T Sonda: 21'' Longitud de muestra: 10''. garantía por Un (1) Año | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
62 | Agitador magnético con plancha de calentamiento Series Platos superiores en cerámica DE 7,25" X 7,25", temperatura 540 °CPantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitaciónEl diseño elevado de la pantalla protege la electrónica de derrames. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual.Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
63 | Agitadores magnéticos Alta capacidad Con tacómetro y temporizador, 5 litros (1.3galones), Ajustable, Min: 100 rpm, Max: 800 a 1000 rpm, 5 min, 0,5 h, 1 h, 1,5 h, 2 h, N/a, 180 x 180 x 70 mm. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
64 | Balanza digital para laboratorio, Analizador de humedad Dimensión Plato 9 cm diámetro Capacidad 200 g División 0,001 g (0.01%) Unidades g, Kg, lb, oz, ct, tr. Funciones Analizador de humedad, solo peso, pesaje colgante, Display Tipo LCD: % Humedad, tiempo, temperatura, peso. Salida de datos a PC comunicación serial RS-232Tiempo de fraguado 1~ 99 min, intervalo 1 min Fuente de calefacción Lámpara halógena (anillo 500W), Rango de temperatura proceso 60ºC ~ 200ºC (intervalo 1ºC), Alimentación AC220V± 22-33 V 50 Hz ± 1 Hz Tara, de la capacidad total Secado del proceso Secado estándar: llegar a la temperatura, mantener la temperatura invariable. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye certificación de calibración del fabricante. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. | 2 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
65 | PHmetro digital portátil o para mesa laboratorio ATC salida a PC, 0.0 a 14.00 pH / 0,01 pH, 0,0 to 80,0 ℃ x 0.1 ℃ / °F, 0 a +1999 mV x 0.1 a 1 mV, Ninguna, 155.5 x48x35 mm. Incluye garantía por un (1) año. Incluye mantenimiento preventivo, uno (1) cada seis (6) meses y Capacitación una (1) cada seis meses durante el tiempo de la garantía que se establezca en el proceso contractual. Incluye Mantenimiento Correctivo durante el Tiempo de Garantía. Incluye certificación de calibración del fabricante. | 3 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
66 | Mesa Anti vibración de trabajo amplia de 400mm x 450mm Bloque de granito resistente a las raspaduras. Mesa laminada en negro proporciona una amplia superficie de trabajo para el reposo de muestras o documentos Estructura liviana de aluminio tubular. Patas de nivelación ajustables para superficies irregulares. Superficie pulida hace fácil su limpieza. Peso total de la mesa y superficie de trabajo 121lb / 55kg. Garantía De Un (1) Año. | 1 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
67 | Cápsulas de porcelana y Crisoles de porcelana Medianas Son ideales para el secado de sólidos en estufas o directamente a la llama ya que están fabricadas enporcelana. Resistente a temperaturas extremas de hasta 1050oc. De 50 ml | 10 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
68 | Pinzas Metálicas Para crisol de porcelana Las, con mordazas y tiene una abertura máxima de 11cm fabricadas de alambre de acero niquelado, para manipular crisoles Longitud: 300 mm - Temp. Max. 280°C. | 10 | UNIDAD | EXTENSIÓN FACATATIVÁ
SUB TOTAL
IVA %( )
TOTAL
NOTA 1: El oferente deberá cumplir con el tiempo de garantía, capacitación, certificados de calibración y mantenimientos preventivos y correctivos de los ítems que así estipulen, así mismo lo anterior hará parte integral del contrato.
NOTA 2: Los equipos Solicitados Deben Venir con Manual de Operación, y con su Respectiva Ficha Técnica.
NOTA 3: El ítem N° 35 No requiere conectividad ya que es una Estación Portátil, los datos se descargan directamente desde la consola.
NOTA 4: Los Equipos objeto de la Presente Solicitud no requieren Instalación por parte del contratista, sin embargo, al momento de la entrega deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento, para lo cual serán probados por parte de la Universidad de Cundinamarca.
NOTA 5: El proveedor deberá contemplar dentro de sus costas, el transporte del bien relacionado y la instalación del mismo.
_____________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL