## Hoja2
ANEXO N 03.- OFERTA ECONÓMICA
NOMBRE DEL PROPONENTE
NIT o C.C.
FECHA
Ítem | Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.) | Unidad de medida | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal | IVA | Valor IVA | Valor Total
1 | Plancha de calentamiento con agitación magnética, control digital y sonda térmica. Rango de temperatura desde ambiente +5 hasta ≥ 380°C Plataforma de calentamiento: 16.0 X 16.0 cm. (± 4 cm) Velocidad de Agitación hasta ≥1500 rpm. Información eléctrica: 110 - 120 V, 50 - 60 Hz, 500 - 1200 W. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) año. | Unidad | 1
2 | Balanza Analítica. Resolución 0,0001 gramos (0,1mg) Capacidad 220 gramos. Cabina cortaviento, puertas deslizables, múltiples unidades, indicador de estabilidad con calibración automática. Pantalla LCD, LED o touchcreen con luz de fondo, 110 V, 60 Hz. Tamaño de Bandeja entre 80 y 100 mm. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo y contar con garantía mínima de un (1) año | Unidad | 1
3 | Conductimetro Portatil o de mesa (CE, TDS y Temperatura) 0,0 microsiemens/cm….. ≥600,9 mS/cm. 0,1 mg/L….≥199.9 g/L (TDS). 0,0 …≥100 °C. Sistema de Calibración y estandares predefinidos. Protección IP54 o IP67. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo y contar con garantía mínima de un (1) año. | Unidad | 1
4 | Sistemas de filtración por membrana, compuesto por: Bomba de vacío (entre 800 y 930 mbar), embudo de filtración en policarbonato de 300ml con disco de 47mm de diámetro, 1m de manguera, erlenmeyer con desprendimiento lateral de 500ml. El sistema de filtración es de un solo puesto. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) año | Unidad | 1
5 | Estufa u horno de secado con circulación de aire natural y forzada. Pantalla y/o controlador. Capacidad: Entre 250 y 400 Litros. Cámara de acero inoxidable y carcasa de acero estructural. Rango de temperatura: desde temperatura ambiente o 50 °C hasta 300°C, espacio para ≥ 2 rejillas. Información eléctrica: 115V, 50 - 60 Hz. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) año | Unidad | 1
6 | Incubadora de laboratorio. Intervalo de temperatura 0°C a +70°C, capacidad 256 litros (± 10%). Ventilación - Convección. Circulación forzada del aire del interior. Sonda de temperatura. Pantalla y/o controlador. Espacio para ≥ 2 rejillas. Información eléctrica: 115V, 50 - 60 Hz. Puerta de acero inoxidable completamente aislada. Cámara de acero inoxidable y carcasa de acero estructural. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) año | Unidad | 1
7 | Turbidimetro portátil; ≥ 4 estándares de calibración (NTU), 6 celdas de muestra de vidrio borosilicato, con tapa roscada, aceite de silicona. Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación, USB). Fuente: Lámpara de Tungsteno o luz LED blanca. Rango de medición 0 - 1100 NTU. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) años. | Unidad | 1
8 | Digestor (entre 4 y 6 Puestos) y destilador Kjeldahl. Análogo o digital. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) año | Unidad | 1
9 | Medidor de pH portatil o de mesa, que presente sistema de calibración y buffers de pH=4, pH=7 y pH=10. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo y contar con garantía mínima de un (1) año. | Unidad | 1
10 | Oxímetro - Medidor de oxígeno disuelto portatil o de mesa. Sondas de oxígeno y temperatura. Que presente sistema de calibración. El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica y garantía mínima de un (1) año | Unidad | 1
SUBTOTAL
IVA ___ (%)
VALOR TOTAL
NOTA ACLARATORIA N° 01: La garantía mínima debe ser proveía directamente por el fabricante, no obstante, se permite la entrega de un documento por parte del proponente donde se compromete con las condiciones de garantía para los equipos solicitados. NOTA ACLARATORIA N° 02: Para la ejecución, el contratista deberá realizar entrega de certificado de calibración junto a cada uno de los equipos que así los requieran (balanza analítica, conductímetro, turbidímetro, medidor de pH y oxímetro), expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo.
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O UNION TEMPORAL O CONSORCIO