## Hoja1
ANEXO No. 03
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
FECHA: _________________________________________________________
PROPONENTE: ___________________________________________________
1 | TERMOCICLADOR CONVENCIONAL 96 POZOS CON GRADIENTE, con pantalla LCD 5.7" incluye bloque 96×0.2ml+77×0.5ml. Rango de temperatura: 0 – 99.9 ºC, velocidad máxima de enfriamiento: ≥3,5ºC/s, máxima velocidad de calentamiento ≥4ºC/s, uniformidad de temperatura: ≤±0,2ºC (20-75ºC), ≤±0,3ºC (95ºC), exactitud: ≤±0,2ºC, rango de temperatura gradiente: 30ºC, máximo número de ciclos: 99, Comunicación: USB 2.0 / RS232, Tamaño anchoXprofundoXalto: 380mm x 270mm x 250mm, Requerimientos eléctrico: 110V | unidad | 1
El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo y contar con garantía mínima de un (1) año.
2 | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA, 120 V /50-60HZ. Motor de inducción libre de mantenimiento sin escobillas, Velocidad máxima: 15000 RPM, Rango de temperatura: -20ºC – 40 ºC, Selección de tiempo: 10seg a 99h 59 min, Dimensiones (anchoXaltoXprofundo): 28cm X 29cm X 55cm, Nivel de ruido: <60 dB, sistema de refrigeración sin CFC, programa de pre-enfriamiento. | unidad | 1
El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo y contar con garantía mínima de un (1) año.
3 | CÁMARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL. Para geles de 10 X 7 cm y 10 X 10 cm, máxima capacidad de muestras 1 – 50 (10x7cm) o 1 – 100 ( 10X10cm), Buffer de 300mL, guía de carga, 2 peines de 16 pozos, Tapa con electrodos terminales. | unidad | 1
El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, y con garantía mínima de un (1) año.
4 |  | unidad | 1
FUENTE DE PODER. Controlada por microprocesador, timer hasta 999 min., display digital de tres dígitos, función de alarma, Capacidad: 10-300V, 10 – 400 mA, 60W, Resolución: 1V, 1mA, 2 salidas en paralelo, Opera a 100 – 240 V / 60Hz
Garantía mínima de seis (6) meses.
5 |  | unidad | 1
TRANSILUMINADOR. Equipo fabricado en carcasa de metal (Acero al carbón recubierto con pintura epoxica electrostática), Portal de vidrio Flotado claro de 4 mm, Filtro de luz construido el acrílico opalizado de 4 mm, Sistema eléctrico construido con cableado de excelente calidad, Lámpara de luz fría blanca tipo LED, Luminosidad de 1100 Lux, Voltaje 110V, Frecuencia: 60 Hz, Amperaje: 1.0 A, Watt: 8W, Durabilidad de la lámpara 25,000 horas, Cable de poder con conector y fusible integrado de 1.0 Amperios.
El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, y con garantía mínima de un (1) año.
6 | ESPECTOFOTOMETRO PARA MICROVOLUMENES. Precisión de la absorbancia: 3%. Rango de absorbancia: 0 a 30 AHS, aplicaciones: cuantificación de ácidos nucleicos, cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas. Precisión de la absorbancia: 3%. Certificaciones /cumplimiento:UL/CSA y CE. Concentración: 1500ng/ µL (dsDNA); 45 mg / ml (BSA). Conexiones: USB. Profundidad: 11,5cm, Límites de detección: 0.12mg / ml (BSA), 4ng / µ / (dsDNA). Tipo de detector: Fotodiodo de silicio, Monitor: LCD, Huella: 16 x 11.5cm, Incluye: Impresora, Lámpara: Diodos emisores de luz (LED), Material: Acero inoxidable 303; fibra de cuarzo, Tiempo de medición: <5 seg, Min. No. de muestras: 1, Longitud de la trayectoria: 0.5mm, Resolución: <8nm, Volumen de muestra: 1-2µL, Resolución espectral: = 8.0nm, Volumen: 1µL, Voltaje: 6V, Potencia: 18w, Rango de onda: 260 a 280 nm, Repetibilidad de longitud de onda: 0.002 (10 mediciones individuales a 0.74Abs), Peso: 0.8kg, Ancho: 16cm. | unidad | 1
El equipo deberá contar con la respectiva ficha técnica, certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo y contar con garantía mínima de un (1) año.
7 |  | unidad | 1
AGITADOR VORTEX, con control de velocidad variable, funcionamiento automático, activado por presión sobre la plataforma, continuo, seleccionable mediante conmutador, con cabezal para tubos de hasta 20 mm de diámetro, movimiento de agitación orbital, regulación de velocidad 300 - 2500 1/min, tiempo de aceleración: 3 segundos, indicación de la velocidad escala: min/max, capacidad de tubos: 1.5 - 50 ml, dimensiones: 140 x 85 x 70 mm, peso: 0.8 kg, interruptores: 1 x on/off, 1 x continuo/automático, energía: 12 voltios, 300 mA, corriente eléctrica de 110V
Garantía mínima de seis (6) meses.
SUBTOTAL
IVA ___ (%)
VALOR TOTAL
NOTA ACLARATORIA N° 01: La garantía mínima debe ser proveía directamente por el fabricante.
NOTA ACLARATORIA N° 02: Realizar entrega de certificado de calibración junto a cada uno de los equipos que así los requieran, expedido por laboratorio acreditado por la ONAC, así como etiqueta u hoja de vida que permita evidenciar la fecha de calibración del mismo.
_____________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL