## Hoja2
ANEXO No. 03
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
FECHA:
PROPONENTE:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA trifásico, monofásico y diferentes configuraciones de cableado. Con 5 entradas de tensión hasta 1000V; 4 entradas de corriente hasta 6000 Amp. Función de registrador hasta 600 parámetros; Norma completa de conformidad con IEC 61000-4-30 Clase A y monitoreo del sistema bajo la norma EN50160, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7. Precisión de 0.1% en tensión y ciclos de agregación bajo norma. Categoría IV a 600V y Categoría III a 1000V. Velocidad de muestreo 200Ks/s. con métodos de visualización tipo forma de onda (incluido en transitorios), diagrama fasorial, lecturas del medidor, gráficos de tendencia y de barras, listado de eventos. Medidas de Energía KVAh, KVArh, Medidas de Potencia, Voltaje, Corriente, Frecuencia, Eventos en tensión (forma de onda), Desequilibrio, Corriente de Arranque de motores, Medidas de Flicker, Transitorios con forma de onda de 200 kHz en todas las fases simultáneamente hasta 6 kV, Armónicos hasta orden 50. Que mide la señalización de la red eléctrica principal para interferencias, que incluya como función calculadora de pérdida de energía activa y reactiva clásica, desequilibrio y potencia de armónicos cuantificados en la moneda local. | 1 | UNIDAD
Medida de la Eficacia del inversor de potencia (con pinza CC opcional). Con una resolución de 0,001 Hz. Registro detallado de datos de larga duración configurable por el usuario que proporcione lecturas de valores mínimos, máximos y promedios con tendencias graficas con configuración de tiempos de promedio y grabación, con un tiempo medio de medida ajustable hasta a 0,5 segundos. Tiene un diseño reforzado y a prueba de choques con funda protectora integrada IP51. Que incluya Maletín rígido de transporte blando; 4 pinzas flexibles, (Pinzas de 6000A); 5 cables de prueba; Cargador/Eliminador de batería; juego de adaptadores de enchufe internacional, Software; Cable de comunicación USB A-B mini; Juego de marcadores de colores; tarjeta SD de 8GB, batería de ion litio (7 horas). Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
2 | BANCO DE TRABAJO | 20 | UNIDADES
Dimensiones: largo 1.40mts, Alto mesa 85cmts, Altura total 1.50mts, Fondo 80cmts. Fabricación estructural en tubo cuadrado de 2 pulgadas calibre 16. Superficie fabricada en lámina CR calibre 1/8 con cobertura en lámina de caucho neopreno. con canaleta donde tenga: Paro de emergencia a 110v; 2 conexiones tipo bananas a 110v. 8 tomacorrientes a 110v. compartimiento de dos niveles con medidas 650mm alto; 655 mm ancho; 360 mm profundidad; 4 tomacorriente de 110V y puerta con seguridad. Compartimiento para computador de escritorio con pantalla de 21,5". Cajón de almacenamiento con chapa de seguridad, color a elegir. Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de un (1) año para el mueble y para accesorios por defecto de fábrica.
· Ensamblado e instalación.
3 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO con procesador mínimo número de núcleos 8 y número de hilos 8, 12 Mb cache, frecuencia básica mínima del procesador 3.0 GHz, frecuencia turbo máxima 4.7 GHz, velocidad del bus 8 GT/s, memoria RAM mínima DDR4 de 8GB expandible a 64Gb, conectividad; tarjeta de red Gigabit Ethernet y Wireless protocolos de conectividad actuales, dispositivos de entrada / salida mínimo 2 puerto USB 2.0 y mínimo 2 puertos USB 3.0 y 1 puerto USB tipo C, 1 puerto HDMI, 1 puerto Displayport, conector Jack 3.5 para audio y voz, disco SSD interno mínimo 256Gb y HDD de 1Tb, teclado USB en español, mouse USB óptico 2 botones y scroll, monitor (mínimo) TFT-LCD 21,5", Grabadora DVD-R, otros; cables de conexión. | 20 | UNIDADES
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de dos (2) años en sitio para el equipo y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
4 | FRESADORA DE TRES EJES CNC, para fresado y grabado en plásticos blandos y duros, madera, aluminio, cuprextit, balsa, MDF, plexiglás, hierro, cobre, latón, bronce, oro, plata. Dimensiones de la maquina 380mm x 460mm x 290 mm, superficie de trabajo 140mm(X),200mm(Y),40mm(Z); un paso del motor paso a paso de 0.004mm; rocadero motor sin escobillas a 11000 rpm; diámetro de la herramienta de sujeción 3.175mm; interfaz USB; certificado CE; PCB Auto level. Pintura Uv Antisolder 25gr, Flux liquido gotero 35ml - colofonia liquida, Estaño liquido soldadura en pasta para reballing, Baku 50 Gr, Insumos brocas, pinturas, PCB de fibra. | 1 | UNIDAD
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de un (1) año para el equipo en sitio y tres (3) meses para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
5 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE triple, voltaje de salida canal 1 y canal 2: 30V, canal 3: 5V, Corriente máxima: Canal 1, 2 y 3: 3A, Potencia mínima de 195W, Rizo y ruido de : <1mVRMS, <3mVP-P, 5mArms, Interface USB, Pantalla doble que permite visualizar las lecturas de los tres canales simultáneos tanto voltaje como corriente, Canales aislados uno de otro, cada canal se puede encender o apagar de manera independiente, Posibilidad de conectar en serie o paralelo otra salida para entregar hasta 60V o 6A, Exactitud: V:0.06% +20mV I:0.2% + 10mA, Resolución 10mv, 1mA, Teclado frontal para facilidad de uso. Kit de cables con aislamiento PVC y cubierta retráctil, que incluya: 2 puentes 10cm banana-banana cubierta retráctil color negro, 3 cables 100cm banana-banana cubierta retráctil color negro, 2 cables 100cm banana-banana cubierta retráctil color rojo, 1 cable 100cm banana-banana cubierta retráctil color azul, 3 caimanes pequeño color negro, 2 caimanes pequeños color rojo, 1 caimán pequeño color azul. | 12 | UNIDADES
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y tres (3) meses para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
6 | FUENTE DE PODER DC. Una salida de voltaje 0-32V/, corriente 0-3A. Regulación de carga en voltaje 0.02% + 5 mV, en corriente 0.1% + 2 mA. Regulación de línea en voltaje 0.1% + 5 mV, en corriente 0.1% + 2 mA. Rizado y ruido para voltaje 1 mV rms/ 3 mV p-p, para corriente 5 mA rms. Resolución en voltaje 10 mV, en corriente 10 mA. Precisión en voltaje 0.05% + 10 mV, en corriente 0.1% + 10 mA, que incluya: 1 puente 10cm banana-banana cubierta retráctil color negro, 1 cable 100cm banana-banana cubierta retráctil color negro, 1 cables 100cm banana-banana cubierta retráctil color rojo, 1 cable 100cm banana-banana cubierta retráctil color azul, cable de alimentación. Fusagasugá laboratorio de electrónica. | 3 | UNIDADES
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y tres (3) meses para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
7 | GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS DE 25MHZ, dos canales, onda sinusoidal 25MHz, Onda cuadrada 1 μHz a 12.5 MHz, Onda de Pulso 1 μHz a 12.5 MHz, onda rampa 1 μHz a 1MHz, Ruido 25 MHz, Forma de Onda Arbitraria 1 μHz a 10 MHz, amplitud con carga de 50 ohms, carga de salida seleccionable, 1mVpp a 10 Vpp, velocidad de muestreo 125 MS/s, resolución 14 bits, longitud de forma de onda 8kpts, ancho de pulso 40ns-999s, ciclo de trabajo < 1MHz:20% - 80%, 1 MHz – 12.5 MHz:50%, tiempo de transición de flanco de 10ns, modos de operación continuo, disparo, burst, barrido, modulación AM,FM,PM, FSK, entradas y salidas trigger in/out, modulación entrada, referencia de reloj entrada/salida, contador de frecuencia de ( 100mHz a 200 MHz, Resolución de 6 ½ dígitos), interface USB, pantalla 3.95” color TFT. Fusagasugá laboratorio de electrónica. | 13 | UNIDADES
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
· Debe incluir software para edición de formas de onda.
8 | GENERADOR DE SEÑALES VECTORIALES DE RF con un rango de frecuencia entre 950 Khz a 2.0 GHz, con Oscilador de cristal controlado OCXO, capacidad de generación de señales vectoriales Análogas y Digitales, Interfaces USB, GPIB, RS-232 e LAN, que proporcione salidas libres de espurios con bajo ruido de fase (-113 dBc / Hz a 20 kHz de desplazamiento de 1 GHz) y resolución de frecuencia extraordinaria (1 μHz a cualquier frecuencia), VSWR típico <1.5 (2 MHz to 2 GHz), Modulación análoga (AM, FM, PM y pulso), Modulación externa análoga (AM, FM, PM y pulso). Debe Incluir: cable de alimentación, Cable RF (1 metro, Tipo- N a Tipo- N). | 1 | UNIDAD
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
9 | IMPRESORA 3D, precisión extrema, tamaño grande de la estructura 350x250x300mm Estructura metálica completamente cerrada, Marco fijo integral de metal completamente cerrado para mantener la temperatura constante durante la impresión. Resolución de capa 30-320 micras, Precisión X,Y,Z-6.25,6.25,0.120 micras, Materiales aceptados: Filamentos Generales PLA, ABS, PETG, HIPS, PCL, PLA Traslúcido, PLA Glow, ABS Glow Temperatura de Extrusor 25 – 300 ºC, Sistema de motor de alimentación de doble filamento para garantizar una alimentación estable y uniforme y una impresión prolongada. Varilla roscada de bolas y guía lineal industrial para crear un posicionamiento de alta precisión y un efecto de impresión extremadamente suave. Plataforma de calentamiento de vidrio HBG que facilita la retirada del modelo después de la refrigeración. Componentes CNC precisos, cubierta de extrusión de metal creativa para evitar escaldaduras, Conectividad Wifi, LCD y USB. Fusagasugá laboratorio de electrónica. | 1 | UNIDAD
Incluye:
· Garantía mínima de un (1) año para el equipo en sitio y tres (3) meses para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso.
10 | MULTÍMETRO DIGITAL DE 5.5 DÍGITOS, Velocidad de lectura de 50K/seg, Exactitud DCV de ≤0.012%, Interfaces USB y GPIB opcional, 15 mediciones que incluyen capacitancia y termopares, Pantalla de dos líneas que permite visualizar mediciones de corriente, voltaje DC: 0.1V, hasta 1000V, voltaje AC: 0.1V hasta 750V, corriente DC: 10mA, a 10A, corriente AC: 1A hasta 10A, Medición de Resistencia dos y cuatro hilos: 100Ω hasta 100MΩ, Medición de frecuencia: de 10Hz a 300kHz, Medición de capacitancia: 1nF, hasta 100uf, Medición de termopares: J-, R-, S-, T-, E-,N-, B-, C- y tipo K, Temperatura (RTD y termistor NTC ), Mediciones de diodo y continuidad, Puerto de comunicación USB, LabVIEW® Driver, Cable USB, Puntas de prueba, Software, Cable de alimentación. Fusagasugá laboratorio de electrónica. | 13 | UNIDADES
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
11 | OSCILOSCOPIO DIGITAL con ancho de banda de mínimo de 100 MHz, que incluya mínimo 2 canales con una frecuencia de muestreo de mínimo 2 GS/s en cada uno de los canales, con longitud de registro de mínimo 2.5k puntos por canal, independientemente que este prendido un canal o dos canales al tiempo, un sistema vertical de canales analógicos con una resolución mínima de 8 bits, rango de sensibilidad de entrada de 2mV a 5V con acoplamiento de entrada AC, DC, GND y una impedancia de entrada de 1MΩ en paralelo con un condensador de 20pF. Debe poseer un sistema horizontal con un rango de tiempo de 2.5ns a 50s por división, con una precisión en base de tiempo de 50ppm, al realizar el zoom horizontal debe permitir expandir o comprimir la forma de onda en vivo o detenida. El osciloscopio digital debe contar con un puerto de interfaz USB para la conexión de unidades de flash USB y otro puerto de interfaz USB para la conexión con el PC. También debe contar con sistema de disparo con modos auto, normal y secuencia única en todos los canales. Del mismo modo el equipo debe permitir análisis de forma de onda matemática con funciones aritméticas (suma, resta y multiplicación), función matemática FFT con botón de acceso directo y con ventana doble para monitorear simultáneamente señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia y 34 mediciones automáticas como mínimo. Debe incluir desencadenadores avanzados incluyendo activadores de video por pulsos y seleccionables por línea, función de registro automatizado y extendido de datos, funciones de rango automático, la función de Zoom y la función Auto set que se pueda habilitar y deshabilitar, Función integrada que permite a los profesores integrar sin problemas materiales de apoyo educativo o prácticas de laboratorio en el osciloscopio que permita a los alumnos documentar fácilmente su trabajo de laboratorio, voltaje de entrada 300Vrms CAT II, pantalla mínima de 7 pulgadas WVGA (800X480) con pantalla TFT activa en color. Debe funcionar con alimentación AC de 100/240 V +-10%, a una frecuencia de 50/60 Hz, por temas de eficiencia energética no debe superar una potencia nominal de 30W. | 13 | UNIDADES
Debe contar como mínimo con un contador de frecuencia de 8 dígitos para los dos canales. Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
· Software educativo.
12 | OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL, 4 canales aislados, ancho de banda 100MHz, velocidad de muestreo 1GS/s, longitud de registro 2.5K, pantalla 1/4 VGA LCD Color, impedancia de entrada 1 MΩ ±2% en paralelo con 20 pF; resolución vertical 8 bits, máximo voltaje de entrada máximo 300Vrms CATII; Voltaje flotado 600Vrms CATII. Debe incluir Sondas por canal, (1) Batería Li-Ion, Cable USB-RS232 para conexión a PC. | 1 | UNIDAD
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
· Software educativo.
13 | OSCILOSCOPIO DE DOMINIO MIXTO DE 4 CANALES, 100Mhz de ancho de banda, pantalla táctil capacitiva de alta definición de 11,6 pulgadas (1920X1080), Longitud de registro hasta 10Mps, Resolución ADC 8 bits, velocidad de muestreo (todos los canales) de hasta 5GS/s, que tenga incluido un Analizador de espectro de 1 GHz, con sonda para RF, que tenga opcional la ampliación a futuro (de analizador de espectro a 3GHz, Generador de funciones 50Mhz arbitrario-AFG - 16 Canales digitales (MSO), decodificación de protocolos seriales y DVM/contador de frecuencia), Ethernet, 3 USB Host, 1 USB Device, cuatro sondas pasivas, cable de alimentación. Fusagasugá laboratorio de electrónica. | 1 | UNIDAD
Incluye:
· Garantía mínima de tres (3) años para el equipo en sitio y un (1) año para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
14 | PAQUETE DE DIEZ SONDAS PARA OSCILOSCOPIO voltaje pasivo, con un ancho de banda de 200 MHz, conector BNC, Longitud 1.5m, 1x, 10X, que permita tener mediciones flotas hasta de 30Vrms, que cumpla con las normas UL3111-1, CSA1010.1, EN61010-1, EN61010-2-031, IEC61010-2-031. | 1 | UNIDAD
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de seis (6) meses.
15 | SILLA METÁLICA INTERLOCUTORA fondo 53cm, Alto: 76cm, Espaldar medio: alto: 34cm, Ancho total: 40cm, color a elegir. | 60 | UNIDADES
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de un (1) año.
16 | SONDA DE CORRIENTE ESTILO CLAMP-ON CON SENSOR EFECTO HALL de corriente para proporcionar una salida de tensión a los equipos de medición. Conector BNC, Corrientes AC / DC de 50 mA a 100 A de pico en un rango de frecuencia de CC a 100 kHz. Ofrece 10 mV o 100 mV de salida por cada amperio medido. | 1 | UNIDAD
Fusagasugá laboratorio de electrónica.
Incluye:
· Garantía mínima de un (1) año para el equipo en sitio.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
17 | VERIFICADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS que permita medir inductancia (200uH a 200H), capacitancia (200 pF a 2 mF), resistencia (20 ohm a 200Mohm), transistores (Hfe, Iceo (NPN, PNP)), diodos estándar y diodos (8V). Debe tener ranuras de prueba enchufables y cables de prueba con pinzas de cocodrilo roscadas, Pantalla digital 3 ½ dígitos, permitir la retención de datos y retención máxima, "ajuste cero" para ohmios, Indicador de batería baja, Apagado automático. Fusagasugá laboratorio de electrónica. | 2 | UNIDADES
Incluye:
· Garantía mínima de un (1) año para el equipo en sitio y seis (6) meses para accesorios por defecto de fábrica.
· Un (1) Mantenimiento preventivo cada seis (6) meses durante el tiempo de la garantía.
· Capacitación inicial a la entrega del equipo y una vez finalizado cada mantenimiento, por el tiempo que dure la garantía.
· Certificado de calibración por parte del fabricante.
· Guía rápida de uso (Digital e impreso).
· Manual de uso completo (Digital e impreso).
SUBTOTAL
IVA (%)
TOTAL
FIRMA DEL PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE NIT