## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [8 empty] | PÁGINA: 1 de 1
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
OFERTA ECONÓMICA CUANTÍA INFERIOR A 100 S.M.M.L.V
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: |  |  |  | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
1 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PLACA 56624 NOMBRE DEL EQUIPO: MICROSCOPIO ÓPTICO CON CÁMARA CABEZA, TRINOCULARSIEDENTOPF ROTABLE 360º RESPECTO AL ESTATIVO, CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75MM. DIVISIÓN DE LUZ 20/80 EN PUERTO ESTÁNDAR DDIN/ISO OCULARES GRAN ANGULARES N-WF10X /20MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ±5.REVÓLVER QUÍNTUPLE CON BALINERAS EN ESTATIVO Y ENGRANAJES COMPLETAMENTE METÁLICOS OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS CCISEF-N 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/0.65/R, 100X/1.25/R-ACEITE. RESOLUCIÓN DE 1080P A TRAVÉS DE SALIDA HDMI. MARCA MOTIC SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UNIDAD REGIONAL: FUSAGASUGA, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA. PLACA: 60436 NOMBRE DEL EQUIPO: Cabina de flujo laminar marca C4 modelo FLOW 85H. SERVICIO Mantenimiento preventivo, correctivo y Verificación operacional: 1. Medición de velocidad de aire, realizada con Anemómetro con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor 2. Verificación de condiciones ambientales internas y externas (temperatura y humedad), realizada con Termohigrómetro con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor 3. Prueba de nivel de ruido interno y externo, realizada con Sonómetro con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor 4. Prueba de intensidad lumínica (Luz uV y Luz visible), realizada con Luxómetro con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor 5. Prueba de direccionalidad 6. Prueba de diferencial de presión, realizada con Diferencial de presión con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor 7. Conteo de partículas (si aplica), realizado con Contador de partículas con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor 8. Clasificación del aire producido por el equipo 9. Incluye cambio de Filtros 10. Inclcuye cambio de lampara uv |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR PLACA:51144 NOMBRE DEL EQUIPO: Microscopio optico, OPTIKA modelo 8- 383-PH. SERVICIO Mantenimiento preventivo y Correctivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA. PLACA: 3008707. NOMBRE DEL EQUIPO: Balanza de precisión Casa Detecto. PRECISION DE 0.01 GRS, CAP. 310Grs, SERIAL 111029062 VOLTAJE 8V. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA. PLACA: 62526 NOMBRE DEL EQUIPO: Potenciometro OHAUS STARTER 3100M, RANGO DE MEDICIÓN pH: -2.00…20.00pH mV: -2000…+2000mV CONDUCTIVIDAD: 0.0μS/cm…199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L…199.9g/L(TDS) RESISTIVIDAD: 0…20M *cm SALINIDAD: 0-100 PSU TEMPERATURA: -5°C…100°C SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación operacional con patrones trazables y materiales de referencia certificados. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitudes pH y conductividad). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 47658. NOMBRE DEL EQUIPO: Espectrofotómetro UV - VIS SPECTRONIC - USA, modelo 4001/4. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con celdas de cuarzo para determinación de curva de dióxido de olmio y dicromato de potasio. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 56629. NOMBRE DEL EQUIPO: Potenciómetro portátil OHAUS modelo ST 300. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con patrones trazables y materiales de refetrencia certificados. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitudes pH y conductividad). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 3008706. NOMBRE DEL EQUIPO: Balanza de precisión Casa Detecto, modelo KDBN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 47653. NOMBRE DEL EQUIPO: Espectrofotómetro UV-VIS Schott Instruments, modelo UVILINE 9100 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con celdas de cuarzo para determinación de curva de dióxido de olmio y dicromato de potasio. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 3005232. NOMBRE DEL EQUIPO: Balanza electrónica analítica SARTORIUS, modelo 8A-160P SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | UNIDAD REGIONAL: UBATE, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 3008585. NOMBRE DEL EQUIPO: Potenciómetro de mesa Schott Lab 850 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con patrones trazables y materiales de refencia certificada. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitudes de pH y conductividad). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 64926. NOMBRE DEL EQUIPO: balanza analitica RADWAG 01 ml- 220ml SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT. LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 2003856. NOMBRE DEL EQUIPO: destilador de agua schott SERVICIO MATENIMIENTO PREVENTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Prueba de estanqueidad del sistema de filtración. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 64929. NOMBRE DEL EQUIPO: horno de secado memmert rango de temperatura de 50 hasta 300, modelo 301060. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y verificacion DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Datalogger con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 64930. NOMBRE DEL EQUIPO: Incubadora de laboratorio memmert SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Datalogger con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA. PLACA: 55361. NOMBRE DEL EQUIPO: autoclave de laboratorio OLSOTEK 12 Lt SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Datalogger de temperatura y presión con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 2007901. NOMBRE DEL EQUIPO:baño maría memmert serie FNR: 1297.1358 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: Mantenimiento preventivo y verificacion. DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Datalogger con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 66647. NOMBRE DEL EQUIPO: plancha de calentamiento con agitación, IKA RCT BS001 temperatura de 0 -310 °C Revoluciones 0-1500 RTM. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Termómetro infrarrojo con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 66648. NOMBRE DEL EQUIPO: plancha de calentamiento con agitación, IKA RCT BS001 temperatura de 0 -310 °C Revoluciones 0-1500 RTM. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con Termómetro infrarrojo con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 66635. NOMBRE DEL EQUIPO: Conductimetro hanna instruments HI8733. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con patrones trazables y materiales de referencia certificados. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitud de conductividad). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 66644 NOMBRE DEL EQUIPO: Oximetro hanna instruments HI HI9146. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con patrones trazables. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 66638. NOMBRE DEL EQUIPO: Phmetro hanna instruments HI9124. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con materiales de referencia certificados. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitud de pH) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 66637. NOMBRE DEL EQUIPO: Phmetro hanna instruments HI9124. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con materiales de referencia certificados. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitud de pH). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | UNIDAD REGIONAL: GIRARDOT, LABORATORIO DE AGUAS. PLACA: 64931. NOMBRE DEL EQUIPO: Turbidimetro HACH referncia 2100Q SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con patrones trazables. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE NOMBRADOS.ESTA BOLSA DE RESPUESTOS TIENE EL VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/TE ($10.000.000) IVAINCLUIDO. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | VALOR NO GRAVADO (TARIFA 0) | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% | 0
NOTA 1: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 2: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos exentos. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de productos y servicios excluidos. NOTA 4: Los productos y servicios ofertados por la persona naturales NO RESPONSABLES DE IVA deberán marcar el porcentaje de IVA tarifa CERO (0). NOTA 5: Los bienes y/o servicios que se encuentren ofertados con tarifa diferencial a lo contemplado en estatuto Tributario y normas concordantes, deberán allegar aclaración como anexo por el oferente en los términos Tributarios que lo sustente. En caso de NO APORTAR dicha información se establece como causal de rechazo de la COTIZACIÓN PARA PROCESO GESTIÓN BIENES Y/O SERVICIOS NOTA 6: La validez de la cotización no podrá ser Inferior 30 días. NOTA 7: Recuerde que la forma de pago se debe sujetar a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 8: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la invitación cuantía inferior a 100 SMMLV. NOTA 9: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la presente necesidad, el cotizante deberá adjuntar a la misma las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido; teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 10: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la invitación cuantía inferior a 100 SMMLV en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [9 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% | 0
[10 empty] | SUBTOTAL | 0
[10 empty] | IVA 5% | 0
[10 empty] | IVA 19 % | 0
[10 empty] | TOTAL IVA | 0
[10 empty] | TOTAL OFERTA | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
32.1-18
Note on H11: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H13: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0%
5%
19%