## Hoja1
| MACROPROCESO DE APOYO | [11 empty] | CÓDIGO: ABSr125
| PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | [11 empty] | VERSIÓN: 3
| COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES Y/O SERVICIOS | [11 empty] | VIGENCIA: 2022-07-27
PÁGINA 1 DE 1
32.1
FECHA DE ELABORACIÓN:
AÑO / MES / DÍA |  |  |  | COTIZANTE: | [5 empty] | NIT. Y/O C.C.
TIPO DE CONTRIBUYENTE (Seleccione una de las siguientes opciones) |  |  | PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS NATURALES RESPONSABLES DE IVA
PERSONAS JURÍDICAS
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | MARCAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | PORCENTAJE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | VALOR TOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC | TOTAL
1 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE 320 PLACA 2019387 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con celdas de cuarzo para determinación de curva de dióxido de olmio y dicromato de potasio. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Microscopio Binocular Biológico, referencia XSP-136A PLACA 60233 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Refractómetro para grados BRIX Marca LEICA modelo 15HP rango 0-15 PLACA 60250 Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INCUBADORA 150 LTS MARCA BINDER PLACA: 50752 SERVICIO DE VERIFICACION Y CALIBRACION: Puntos a calibrar 20 °C, 50 °C, 80 °C. DESCRIPCION: Verificación operacional con Datalogger con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SENSOR DE HUMEDAD PLACA: 50794 Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC, el usuario debe indicar los puntos de humedad de interés. DESCRIPCION: mantenimiento preventivo y correctivo |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMARA DE FLUJO LAMINAR PCR 60 CM, VERTICAL MINI, MODELO STREAM LINE, REF SCR 2A2 PLACA 50727 50728 50729 SERVICIO DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL: DESCRIPCION: verificación, integridad de filtros, prueba de extracción. |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BALANZA ANALITICA CON PRECISION DE 0,001 g, MODELO PA313, PLACA 50734 50735 SERVICIO DE VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESTEREOSCOPIO LED 20X - 40X ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OPTIKA PLACA 50751 SERVICIO CORRECTIVO, PREVENTIVO, CALIBRACION, VERIFICACION: Mantenimiento preventivo DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos y ajuste del ZOOM. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PH METRO DE BOLSILLO HANDYLAB PH 11 PLACA 50785 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con materiales de referencia certificados. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitud de pH) |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MICROSCOPIO PLACA 65833 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DATALOGGER PLACA 65823 Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC, el usuario debe indicar los puntos de humedad de interés. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MICROSCOPIO BINOCULAR REF CX22LED, MARCA OLYMPUS PLACA 50697 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MICROSCCOPIO TRIOCULAR MARCA GENERICA ZCARL ZEIESS PLACA N/A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | BALANZA ANALITICA PLACA 101 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación operacional con Juego de masas E2 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HORNO/ESTUFA DIGITAL PARA LABORATORIO, CON DOS BANDEJAS CROMO PLATEADO,DIMENSIONES EXTERNAS: ANCHO 634 MM. ALTO 617 MM.Y FONDO 575 MM.DIMENSIONES NTERIORES: ANCHO400 MM. ALTO 617 MM. Y FONDO 330MM PLACA: 60440 mantenimiento preventivo y verificación iniciales de funcionamiento.Desensamble del equipo. SISTEMAELÉCTRICO. Revisión de resistencia y circuito eléctrico.SISTEMA ELECTRÓNICO.Revisión de tarjeta electrónica.Verificación del control de temperaturaVerificación del termostato de seguridad para sobrecalentamiento. (cuando aplique)Prueba de control, respuesta y estabilidad. Limpieza externa e interna. Ensamble del equipoVerificación de temperatura en un punto de trabajo, este será definido por el cliente. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio) en la temperatura de trabajo del usuario,Puntos a calibrar 25 °C, 35 °C, 45 °C. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MICROSCOPIO CARL ZEISS SERIAL 46735 PLACA 27286 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación, centraje de objetivos, ajuste de imagen, diafragma, lentes y ajuste de condensador. Incluye Objetivos de 10x, 40x, 100x |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | BALANZA ANALITICA WIMCOM CON CABINA UBICADA EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA PLACA 46745 SERVICIO DE VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: verificación operacional con Juego de masas E2 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | MICROPIPETA MANUAL MARCA IMV PLACA: 40639 40640 Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC, la pipeta se debe enviar al laboratorio que calibra, las pipetas a pistón son monocanales de volumen variable |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | MICROPIPETA SOCOREX ISO 9001 DIGITAL VEN PLACA :28499 28500 28501 Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC, la pipeta se debe enviar al laboratorio que calibra |  | 3 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | BALANZA DIGITAL GRAM PRECIOSION PLACA 30590 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | BALANZA DIGITAL OHAUS PLACA 41248 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), verificación operacional con Juego de masas F1 con calibración ONAC vigente, propiedad del proveedor. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio). |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PHMETRO MARCA HANNA MOD.HI 99121 S/N 08563305 PLACA : 42745 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con materiales de referencia certificados. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitud de pH), El documento normativo establece los puntos de calibración: 2, 4, 7, 9 y 12 pH. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MUFLA 3L, 1200 C°, CONTROLADOR PID/230 V PLACA 50673 Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio) en la temperatura de trabajo del usuario. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | camara climatica J&G SCIENTIFIC PLACA: 60539 Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio) en la temperatura de trabajo del usuario,20 °C (±) 2 °C , 28 °C (±) 2 °C |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BÁSCULA DE BIOIMPEDANCIA TANITA PLACA: 66864 68009 Mantenimiento preventivo, verificación y/o calibración limpieza externa, revisión de placa electrónica, y sensor de carga, ajuste y confirmación metrológica con pesas patrón certificadas. Calibración, verificación y mantenimiento de puntos de contacto, entradas del indicador. POR LABORATORIO ACREDITADO POR EL ONAC |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | DINAMÓMETRO DE MANO JAMAR PLACA: 66866 66867 Calibración realizada con laboratorio acreditado por el ONAC La calibración se realiza como un instrumento de pesaje colgante, no se realiza prueba de excentricidad. Puntos de calibración distribuidos uniformemente en todo el intervalo de pesaje. |  | 2 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | BICICLETA ESTÁTICA PLACA 47265 47267 47262 47263 47261 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1. Limpieza general de la bicicleta (Estructura, volante, cañas, manubrio, rodachines) 2. Revisión y ajuste de Sistema de frenado de seguridad. Cambio de pastillas si es requerido 3. Revisión y ajuste de sistema de arrastre, pedales, correas y sistemas de rodamientos. Cambio si es requerido 4. Revision del sillin. Cambio si es requerido 5. Revision de los niveladores. Cambio si es requerido |  | 5 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SISTEMA DE DIGESTION KJELDAHL PARA ANALISIS DE NITROGENO, UNIDAD COMPLETA CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE Y SISTEMA DE DESTILACION AUTOMATICA PLACA 50682 Mantenimiento preventivo y verificación SERVICIO A REALIZAR:Desensamble del equipo. Revisión de resistencia.Verificación del control de temperaturaVerificación del termostato de seguridad para sobrecalentamiento. (cuando aplique)Verificación y ajuste de la parte eléctrica.Prueba de control, respuesta y estabilidad. Limpieza externa e interna. Ensamble del equipoverificacion de fugas revision electrovalvulas y bombasVerificación de temperatura en un punto de trabajo, este será definido por el cliente. Servicio de calibracion por laboratorio acreditado ante ONAC (en sitio) en la temperatura de trabajo del usuario. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | DESTILADOR TITULADOR UDK159, MARCA VELP PLACA 50670 Mantenimiento preventivo y verificacion SERVICIO A REALIZAR:1 Revisión de resistencia.2 Revisión del termostato de sobrecalentamiento.3 Verificación de voltaje principal.4 Revisión del nivel, tuberías, condensador yválvulas de paso.5 Limpieza externa e interna.6 Pruebas de control y buen funcionamiento paragarantizar el tipo y producción de agua. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PHMETRO DIGITAL PORTATIL PLACA 56628 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y CALIBRACION: DESCRIPCION: Limpieza general del equipo, Revisión y ajuste de componentes electrónicos y mecánicos (si aplica), Verificación operacional con materiales de referencia certificados. Servicio de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC (magnitud de pH),El documento normativo establece los puntos de calibración: 2, 4, 7, 9 y 12 pH. |  | 1 | UNIDAD |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | BOLSA DE REPUESTOS BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CAMBIO DE PARTES NO CONTEMPLADAS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE NOMBRADOS.ESTA BOLSA DE RESPUESTOS TIENE EL VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/TE ($10.000.000) IVAINCLUIDO. |  | 1 | GLOBAL |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | VALOR NO GRAVADO IVA (TARIFA 0%) |  | 0
ASPECTOS OBLIGATORIOS A TENER EN CUENTA | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 5% |  | 0
NOTA 1: Señor cotizante tenga en cuenta que es su obligación conocer y aplicar el tipo de tributo de acuerdo con el bien y/o servicio a ofertar. NOTA 2: Señor cotizante recuerde que este formato se encuentra formulado y no admite valores con decimales en los precios unitarios. NOTA 3: Tenga en cuenta el “Art. 477” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de bienes exentos. NOTA 4: Tenga en cuenta el “Art. 476” del estatuto tributario, donde se presenta la aclaración de servicios excluidos. NOTA 5: Tenga en cuenta que lo dispuesto en los artículos 426, 512-1, HASTA 512-13 del Estatuto tributario y normas concordantes. los cuales hacen referencia al IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO para Personas Naturales y Persona Juridicas. NOTA 6: Cuando los bienes y/o servicios cotizados se encuentren ofertados con una tarifa diferencial de impuestos (impuesto valor agregado- IVA o impuesto nacional al consumo- IMPOCONSUMO, siempre y cuando aplique), de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto Tributario y las normas concordantes que lo complementen y/o lo modifiquen, el proponente deberá allegar la debida justificación emitida por un Contador Público que lo sustente. NOTA 7: La validez de la cotización no podrá ser Inferior a 30 días. NOTA 8: Recuerde que la forma de pago está sujeta a las condiciones establecidas por la Universidad de Cundinamarca para el presente proceso. NOTA 9: Verifique el término de ejecución establecido en los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos. NOTA 10: Sí el valor total de la cotización es inferior al 80% del presupuesto oficial destinado para la contratación de la presente necesidad, el cotizante deberá allegar, junto con su propuesta o dentro del término que establezca la Universidad para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, la Dirección de Bienes y Servicios o quien haga sus veces, recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las cotizaciones. En caso de no aportar la justificación (ABSr132) Formato publicado por la entidad, será causal de INCUMPLIMIENTO. NOTA 11: Cuando se trate de un proceso de selección para un contrato de TRACTO SUCESIVO, si el valor ofertado de UNO O MÁS ÍTEMS es inferior al 80% del precio de referencia publicado por la Universidad de Cundinamarca, el proponente deberá allegar junto con la propuesta o dentro del término que la Universidad establezca para ello, las razones y soportes que sustentan el valor ofrecido. Para ello deberá ANEXAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES que justifiquen el precio ofertado con el fin de permitir el análisis de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. NOTA 12: Si el numero de ofertas supera las 5 cotizaciones, el porcentaje mínimo aceptable del presupuesto oficial para el análisis de precios bajos será calculado durante la evaluación de la misma y solo se analizaran aquellas justificaciones de las ofertas que estén por debajo de dicho porcentaje. NOTA 13: Señor cotizante recuerde revisar los términos de la solicitud de cotización y/o sus anexos en su totalidad y tener en cuenta todas las condiciones establecidas para la presentación de la oferta. | [11 empty] | VALOR GRAVADO IVA 19% |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[12 empty] | IVA 5% |  | 0
[12 empty] | IVA 19 % |  | 0
[12 empty] | TOTAL IVA |  | 0
[12 empty] | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC 8% |  | 0
[12 empty] | TOTAL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO –INC |  | 0
[12 empty] | TOTAL OFERTA |  | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).
Note on H12: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. ANUALMENTE.(EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)
Note on H14: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: SEÑOR COTIZANTE PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLES DE IVA VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ANUALMENTE. (EN CASO DE PERTENECER A ESTE RÉGIMEN MARCA CON UNA X EN EL RECUADRO)

## Hoja2 (hidden)
0% | 8%
5% | 0%
19%